眩晕耳鸣中心购买设备参数需求
一、声导抗仪技术参数需求：
1. ▲测试功能：鼓室图、同侧/对侧声反射、咽鼓管功能、气导纯音测听功能。

2. ▲咽鼓管功能：包括穿孔鼓膜、正常鼓膜、咽鼓管异常开放下的咽鼓管功能测试。

3. ▲具备EndlessAirflow气泵技术确保在探头密封不严的情况下仍能测试。

4. 自适应泵速设计：不受环境大气压的影响，测试速度快。

5. 探头音频率：226hz、1000hz。

6. 声反射给声方式：连续、脉冲。

7. ▲增益控制：具备自动增益AGC控制。

8. 气压控制：自动，压力范围－600～＋400daPa。

9. ▲硬件气压安全限制范围：最低压力值≥-750 daPa &最高气压力值≤+550 daPa，充分保证测试过程中气压值在安全的范围内。

10. 声顺值范围：鼓室图最大声顺值>=7.5ml 。

11. 同侧声反射测试声：包含纯音（0.5、1、2、4KHZ）、窄带噪声、宽频噪声、低频噪声。

12. 对侧声反射测试声：包含纯音（0.25、0.5、1、2、4、6、8KHZ）、窄带噪声、宽频噪声、低频噪声。

13. 对侧耳机：单侧气导耳机，最大声强：120dB HL。

14. 内存：主机内存可存储双耳的测试结果大约10000个。
15. ▲接口：具备USB、HDMI接口，USB接口直接连接打印机，打印报告，HDMI接口可外接显示器。

16. 纯音听阈测试：气导听阈测试包含不低于125－8000Hz、强度不低于-10－120dBHL。
17. 具备彩色大屏幕显示：屏幕≥10英寸，可同时显示双耳所有测试结果。

18. 全中文操作界面：设备主机采用中文界面，界面友好，操作方便。

19. ▲打印方式：无需通过电脑直接外接打印机，即可打印测试报告。
二、诊断型听力计（含隔音室改造）技术参数需求：
1. 测试功能：具备（气导/骨导、带掩蔽的气导/骨导）纯音听阈测试、自动阈值测试、伪聋测试。

2. 气导、骨导频率范围均不小于125Hz-8,000Hz

3. 气导输出强度不小于-10dB-120dB HL；骨导输出强度不小于-10dB-80dB HL

4. 掩蔽信号：具备中心频率5/12倍频滤波的窄带噪声为掩蔽信号。

5. 步进：至少具备1,2，5dB，3个电平步进，满足临床实际的临床需要。

6. 测试声信号：纯音、啭音、脉冲音，窄带噪声；

7. 机器需内置通话麦克风，可通过面板上的旋钮进行至少0-110dB的连续调节；

8. ▲给声方式：具备触摸式信号发射，使用频次≥100万次

9. 显示：全中文彩色大屏显示，同步显示双耳听力图，方便临床操作和差异化诊断

10. ▲打印：设备主机直接连接打印机打印报告，并可在报告上设计医院标志

11. 输入:纯音、啭音 ±5%,5Hz；输出：左，右，骨导 左＋右，插入式耳机，插入掩蔽

12. ▲操作方式：可同时具备单机操作和电脑操作两种操作模式，方便保存数据，延长主机使用寿命。

13. ▲供电方式：为满足临床实际工作的需要，具备除交流电供电外，还可以干电池供电和USB供电，不仅能用于临床诊断还能外出体检；

14. 内存：机器内置存储不少于500个患者数据，方便外出会诊

15. 隔音室参数

15.1.参照国家标准 GB/T16296《纯音气导和骨导听阀基本消声法》生产，室内本底噪声≤25dB(A)标准，《室外本底噪声≤55dB(A)》

15.2.尺寸外径:≥长1.7米x宽1.7米x高2.4米

15.3.双层中空隔音窗，尺寸:≥90cm(宽)x70cm(高)

15.4.双磁控凸凹式隔音门，独立双门尺寸:≥190cm(高)x80cm(宽)

15.5.独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性,换气量大于每小时≥250立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风;

15.6.双“悬浮”式阻尼减振器与原地面隔离，减振器额定载荷:160Kg/只;额定静变形:7±2mm/只;额定固有频率:7±1HZ/只;阻尼比:>0.05，耐高温耐潮湿，不老化蠕变。

15.7.密闭式信号接入系统和信号转换接口，可减少检测设备的声音衰减。

15.8.外表面烤漆钢板,防潮、防锈，不得使用喷漆,钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振

15.9.内表面:冲孔吸音金属板

15.10.内地面:环保地毯

15.11.回字型双层悬浮结构，墙体厚度≥25cm，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接、组成式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用。

